Anexo I – Modelo de Relatório de Inspeção Sanitária em Serviços de Radioterapia

Superintendência de Vigilância Sanitária do Estado de Minas Gerais

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO

Razão Social:

CNPJ:

Endereço:

Período da Inspeção:

Cidade da inspeção, xx de xx de 20xx.

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO

- IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO

Preencher os dados no quadro abaixo:

| Razão Social: |  |
| --- | --- |
| Nome Fantasia: |  |
| CNPJ: | CNES: |
| CNAE: | Classificação de risco: |
| Inscrição Estadual: | Alvará de Localização: |
| Endereço: |  |
| Bairro: | Município: |
| CEP: | UF: MG |
| Telefone: (DDD) xxxxx - xxxx | E-mail: |
| Atividade Licenciada: CNAE: |  |
| Data da última inspeção sanitária: |  |
| Alvará sanitário nº: | Expedido em: |
| Responsável Legal: | CPF: |
| Responsável Técnico: |  |
| Registro no Conselho de Classe: | Registro na CNEN: |
| Responsável Técnico substituto: |  |
| Registro no Conselho de Classe: | Registro na CNEN: |

Supervisor de Proteção Radiológica:

Registro na CNEN:

Supervisor de Proteção Radiológica substituto:

Registro na CNEN:

II. OBJETIVO DA INSPEÇÃO SANITÁRIA

Descrever a motivação da inspeção sanitária: licenciamento, apuração de denúncia, requisição do Ministério Público, entre outros.

III. PERÍODO DA INSPEÇÃO SANITÁRIA

xx / xx / xxxx a xx / xx / xxxx.

IV. INSTRUMENTOS NORMATIVOS

Incluir outros instrumentos normativos utilizados.

- Instrução Normativa - IN nº 93, de 27 de maio de 2021 que dispõe sobre requisitos sanitários para a garantia da qualidade e da segurança em sistemas de tomografia computadorizada médica, e dá outras providências;

- Lei Estadual nº 13.317, de 24 de setembro de 1999: Código de Saúde do Estado de Minas Gerais;

- Norma CNEN 3.01, de 06 de janeiro de 2005, que estabelece os requisitos básicos de proteção radiológica das pessoas em relação à exposição à radiação ionizante;

- Norma CNEN 6.10, de 10 de dezembro de 2014, que dispõe sobre os requisitos necessários para a segurança e a proteção radiológica em Serviços de Radioterapia;

- NR 7: Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO).

- RDC nº 20, de 02 de fevereiro de 2006, que estabelece o Regulamento Técnico para o funcionamento de serviços de radioterapia, visando a defesa da saúde dos pacientes, dos profissionais envolvidos e do público em geral;

- RDC nº 36, de 25 de julho de 2013, que institui ações para a segurança do paciente em serviços de saúde e dá outras providências;

- RDC nº 50, de 21 de fevereiro de 2002, que dispõe sobre o regulamento técnico para planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde;

- RDC nº 63, de 25 de novembro de 2011, que dispõe sobre os requisitos de boas práticas de funcionamento para os serviços de saúde;

- RDC nº 222, de 28 de março de 2018, que regulamenta as Boas Práticas de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde e dá outras providências;

- RDC nº 611, de 09 de março de 2022, que estabelece os requisitos sanitários para a organização e o funcionamento de serviços de radiologia diagnóstica ou intervencionista e regulamenta o controle das exposições médicas, ocupacionais e do público decorrentes do uso de tecnologias radiológicas diagnósticas ou intervencionistas;

- RDC nº 509, de 27 de maio de 2021, que dispõe sobre o gerenciamento de tecnologias em saúde em estabelecimentos de saúde;

- Resolução SES/MG nº 7448, de 22 de março de 2021, que divulga o Regulamento Técnico que estabelece os procedimentos de Boas Práticas em serviços de avaliação de equipamentos e ambientes que utilizam radiação ionizante nas áreas médica, odontológica e veterinária, no âmbito do Estado de Minas Gerais.

V. EQUIPE RESPONSÁVEL PELA INSPEÇÃO

Preencher os dados da equipe de inspeção.

| Nome completo: | Nº de Matrícula: |
| --- | --- |
| Cargo/função: | Instituição/URS/Unidade de lotação: |

VI. PESSOAS CONTACTADAS NO ESTABELECIMENTO

Preencher os dados das pessoas contactadas no estabelecimento.

| Nome completo: | Cargo: |
| --- | --- |
| Telefone: (DDD) xxxxx - xxxx | E-mail: |

VII. INTRODUÇÃO

Realizar breve descrição do estabelecimento. Incluir:

- Natureza da instituição;

- Tipo de construção e em qual estágio que se encontra;

- Localização do serviço;

- Projeto arquitetônico aprovado;

- Especificidade do serviço;

- Horário de funcionamento;

- Número de pacientes tratados/dia;

- Quantitativo de equipamentos;

- Condições nas quais foi realizada a inspeção (descrever reuniões realizadas, etapas da inspeção, se a inspeção foi híbrida, com uma parte presencial e outra virtual para análise documental, etc);

- Inserir o número do processo SEI que está tramitando o licenciamento sanitário.

VIII. AVALIAÇÃO DOCUMENTAL E CONDIÇÕES ORGANIZACIONAIS

Descrever se o serviço possui:

- Autorização para operação emitida pela CNEN: citar o número do ofício

Validade da autorização:

Itens a serem cumpridos: citar se na autorização são descritos itens pendentes de cumprimento.

- Projeto arquitetônico:

Número do parecer:

Data do parecer:

- Serviços terceirizados:

Preencher o quadro 1 dos serviços terceirizados:

| Quadro 1 – Serviços terceirizados |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Serviço | Empresa | CNPJ | Data do contrato | Vigência | Alvará sanitário |
| Dedetização |  |  |  |  |  |
| Dosimetria |  |  |  |  |  |
| Coleta de resíduos |  |  |  |  |  |
| Água potável |  |  |  |  |  |
| Física-médica |  |  |  |  |  |
| Manutenção de ar condicionado |  |  |  |  |  |

Não conformidades: Descrever as irregularidades identificadas e referenciar a legislação descumprida. Numerar as não conformidades para facilitar a localização das mesmas, de forma contínua e não por item avaliado. Exemplo: Se foram identificadas 20 não conformidades durante toda a inspeção, deverão ser registradas na sequência: 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente.

Exemplo:

- Não apresentou comprovação de equipe multidisciplinar dimensionada, de acordo com seu perfil de demanda, contrariando o artigo 30 da RDC n° 63/11.

- RECURSOS HUMANOS

Relacionar toda a equipe técnica, se a equipe for grande numerosa colocar o quantitativo de cada profissional, formação acadêmica, carga horária.

Responsável Técnico:

Registro no Conselho de Classe:	Registro na CNEN:

Responsável Técnico substituto:

Registro no Conselho de Classe:	Registro na CNEN:

Supervisor de Proteção Radiológica:

Registro na CNEN:

Supervisor de Proteção Radiológica substituto:

Registro na CNEN:

Número de profissionais e carga horária:

Preencher o quadro 2: Relação da equipe profissional

| Quadro 2 – Relação da equipe profissional |  |  |
| --- | --- | --- |
| Profissional | Quantitativo | Carga horária |
| Médicos radioterapeutas |  |  |
| Físicos-médicos |  |  |
| Tecnólogos em radiologia |  |  |
| Técnicos em radiologia |  |  |
| Enfermeiros |  |  |
| Técnicos de enfermagem |  |  |
| Auxiliares de enfermagem |  |  |
| Psicólogos |  |  |
| Assistente social |  |  |
| Nutricionista |  |  |
| Secretárias |  |  |
| Funcionários da limpeza |  |  |
| Outros |  |  |

Não conformidades: Descrever as irregularidades identificadas e referenciar a legislação descumprida. Numerar as não conformidades para facilitar a localização das mesmas, de forma contínua e não por item avaliado. Exemplo: Se foram identificadas 20 não conformidades durante toda a inspeção, deverão ser registradas na sequência: 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente.

- CONTROLE OCUPACIONAL

Descrever:

- Os resultados da dosimetria individual, se tem ciência do profissional, registrando se foram observadas doses elevadas e se houve investigação das mesmas, se os profissionais trabalham em outro estabelecimento (registrar o somatório de doses nesses casos);

- Laboratório que fornece os dosímetros;

- Local de acondicionamento dos dosímetros, descrevendo se está em área livre ou controlada e se possui dosímetro padrão;

- Protocolo de utilização dos dosímetros;

- Registrar PCMSO e PPRA;

- Registrar ASOs apresentados, a data de realização das consultas e periodicidade de realização dos exames ocupacionais;

- Descrever se foi realizada avaliação amostral.

Não conformidades: Descrever as irregularidades identificadas e referenciar a legislação descumprida. Numerar as não conformidades para facilitar a localização das mesmas, de forma contínua e não por item avaliado. Exemplo: Se foram identificadas 20 não conformidades durante toda a inspeção, deverão ser registradas na sequência: 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente.

- PROTEÇÃO RADIOLÓGICA

Descrever:

- o Plano de Proteção Radiológica (PPR) do serviço, a data de elaboração do mesmo;

- os avisos de proteção radiológica;

- os equipamentos de controle de qualidade com seus respectivos certificados de calibração;

- o processo de simulação;

- referenciar os POPs;

- se foi realizado Levantamento Radiométrico e registrar a data de realização e a validade do mesmo.

Não conformidades: Descrever as irregularidades identificadas e referenciar a legislação descumprida. Numerar as não conformidades para facilitar a localização das mesmas, de forma contínua e não por item avaliado. Exemplo: Se foram identificadas 20 não conformidades durante toda a inspeção, deverão ser registradas na sequência: 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente.

- BRAQUITERAPIA - ALTA TAXA DE DOSE (HDR)

Descrever:

- as garantias junto ao fornecedor que as fontes de radiação atendem aos requisitos de padronização estabelecidos por organismos nacionais e internacionais, apresentam especificações de desempenho, operação e manutenção, incluindo instruções de proteção e segurança, em acordo com padrões internacionais e redigidos em português;

- se apresentam, nos painéis de controle, a terminologia operacional, abreviações e valores operacionais redigidos em português;

- se possuem dispositivos de segurança que previnam a ocorrência de erros na seleção dos parâmetros essenciais à radioterapia e ao bom desempenho das fontes de radiação;

- se possuem dispositivos de segurança que possibilitem a blindagem automática de fontes de radiação no caso de interrupção de energia elétrica, de forma que as fontes de radiação permaneçam blindadas até que o mecanismo de controle do feixe seja reativado no painel de controle;

- se são aplicadas medidas especiais de segurança para prevenir a remoção acidental ou não autorizada de fontes de radiação, inclusive em situações de incêndios e inundações;

- se o armazenamento de fontes seladas fora de uso é feito em condições que garantam sua proteção física, bem como a proteção radiológica do meio ambiente e daqueles que possam ter acesso ao local de armazenamento ou adjacências;

- se os aplicadores e acessórios são compatíveis com a necessidade do tratamento e com o equipamento;

- se as fontes seladas para braquiterapia de alta taxa de dose atendem aos seguintes requisitos: (i) a fonte de radiação é completamente recolhida ao seu cofre blindado, quando terminar um período de irradiação, a porta da sala de tratamento for aberta, na ocorrência de falha no fornecimento ou suprimento de energia elétrica, ao se pressionar qualquer um dos botões de emergência;

- se em caso de falha no funcionamento do sistema automático de interrupção do feixe de radiação, é possível interromper a irradiação manualmente ou por outros meios;

- se os dispositivos de controle do tempo de irradiação são do tipo eletrônico com indicação digital e são regularmente verificados;

- se em situações nas quais a fonte de radiação não possa ser recolhida ao seu cofre de forma automática ou manual, estão disponíveis na sala: (i) cofre blindado de emergência para a guarda da fonte de radiação? b) pinça alongada medindo, no mínimo, 15 cm, (ii) ferramenta indicada pelo fabricante para cortar o cabo de aço que prende a fonte de radiação ao sistema de posicionamento;

- se sempre que é realizada a troca da fonte de radiação, são realizados os testes de segurança e é verificado o funcionamento dos indicadores de posição da fonte de radiação;

- se o serviço de Radioterapia dispõe de um instrumento para monitoração de área com detector afixado no interior da sala de tratamento e indicador de radiação afixado na sala de comando da fonte de braquiterapia.

Não conformidades: Descrever as irregularidades identificadas e referenciar a legislação descumprida. Numerar as não conformidades para facilitar a localização das mesmas, de forma contínua e não por item avaliado. Exemplo: Se foram identificadas 20 não conformidades durante toda a inspeção, deverão ser registradas na sequência: 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente.

- TELETERAPIA

Descrever:

- Qual o fabricante e o modelo do acelerador linear;

- se o serviço de radioterapia possui, em plenas condições de funcionamento, os seguintes equipamentos e insumos para tratamento com Acelerador Linear: (i) Três fontes de laser com exatidão menor ou igual a 2mm e tamanho de linha menor ou igual a 2 mm no isocentro, (ii) Bandeja para suporte de proteções ou Multi Leaf Collimator MLC, (iii) Filtros em cunha ou colimadores dinâmicos, (iv) Suportes e imobilizadores adequados ao tratamento realizado, (v) Blocos de proteção padronizados e individualizados, (vi) Cassete para filme de verificação, quando esta for realizada com filmes radiográficos, (vii) Sistema de colimação para elétrons, quando o serviço dispuser de acelerador linear com feixe de elétrons;

- se os feixes não utilizados são bloqueados com comprovação escrita do responsável pela manutenção;

- se o serviço realiza tratamento com teleterapia superficial;

- se o serviço de radioterapia possui, em plenas condições de funcionamento, os seguintes equipamentos e insumos para tratamento com teleterapia superficial: a) Conjunto de filtros, b) Conjunto de cones e c) Material para confecção de colimação e proteção personalizada.

Não conformidades: Descrever as irregularidades identificadas e referenciar a legislação descumprida. Numerar as não conformidades para facilitar a localização das mesmas, de forma contínua e não por item avaliado. Exemplo: Se foram identificadas 20 não conformidades durante toda a inspeção, deverão ser registradas na sequência: 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente.

- SEGURANÇA DO PACIENTE

Descrever:

- se o serviço possui Núcleo de Segurança do Paciente-NSP;

- se possui Plano de Segurança do Paciente conforme normativa vigente;

- se o Plano de Segurança do Paciente contempla: identificação, análise, avaliação, monitoramento e comunicação dos riscos no serviço de saúde;

- se o Plano de Segurança do Paciente apresenta ações de gestão de risco nas atividades desenvolvidas pelo serviço (identificação do paciente; higiene das mãos; segurança na prescrição; uso e administração de medicamentos; segurança no uso de equipamentos e materiais; prevenção de quedas dos pacientes; prevenção e controle de eventos adversos em serviços de saúde, etc);

- se o serviço possui minimamente os protocolos de segurança do paciente estabelecidos pelo Ministério da Saúde;

- se os protocolos estão implantados;

- se o serviço notifica ao Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (NOTIVISA) os eventos adversos decorrentes da prestação do serviço de saúde;

- se o serviço investiga imediatamente qualquer incidente ou acidente ocorrido no tratamento ou fração de tratamento terapêutico administrado a um paciente;

- se na ocorrência de algum incidente ou acidente ocorrido no tratamento diferente do planejado o serviço comunica à CNEN, no prazo de 30 dias, após a identificação do incidente ou acidente, um relatório que esclareça as suas causas e consequências, bem como as providências tomadas para mitigar seus efeitos e a recorrência do evento;

- se na ocorrência de algum incidente ou acidente ocorrido no tratamento diferente do planejado o serviço informa, por escrito, ao paciente e ao médico solicitante sobre o incidente ou acidente;

- se o Responsável Técnico notifica e investiga qualquer evento adverso grave ocorrido no serviço de radioterapia, em especial quando os mesmos se relacionarem a: i) tratamento administrado por equívoco a um paciente, tecido ou órgão; ii) dose ou fracionamento diferentes dos valores prescritos; iii) qualquer falha de equipamento, acidente, erro de administração de dose ou situação anormal;

- se os eventos adversos graves notificados em até 24 (vinte e quatro) horas a uma das autoridades sanitárias componentes do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária;

- se na investigação, são adotadas as seguintes medidas: i) cálculo ou estimativa das doses recebidas e sua distribuição no pessoal atingido; ii) avaliação da correlação dos eventos adversos com a exposição à radiação; iii) indicação e aplicação das medidas corretivas necessárias para evitar a repetição de tais situações; iv) apresentação à Vigilância Sanitária um relatório que exponha as causas da situação investigada e as medidas corretivas adotadas; v) informação do acontecido aos indivíduos atingidos.

Não conformidades: Descrever as irregularidades identificadas e referenciar a legislação descumprida. Numerar as não conformidades para facilitar a localização das mesmas, de forma contínua e não por item avaliado. Exemplo: Se foram identificadas 20 não conformidades durante toda a inspeção, deverão ser registradas na sequência: 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente.

- EDUCAÇÃO CONTINUADA

Descrever:

- se o serviço possui Programa de Educação Permanente com cronograma definido;

- se o serviço possui registro das capacitações programadas;

- se o registro das capacitações está de acordo com o programa de Educação Permanente;

- se o treinamento de indivíduos ocupacionalmente expostos é realizado anualmente.

Não conformidades: Descrever as irregularidades identificadas e referenciar a legislação descumprida. Numerar as não conformidades para facilitar a localização das mesmas, de forma contínua e não por item avaliado. Exemplo: Se foram identificadas 20 não conformidades durante toda a inspeção, deverão ser registradas na sequência: 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente.

- GERENCIAMENTO DE TECNOLOGIAS

Descrever:

- se o serviço possui Plano de Gerenciamento de Tecnologias;

- se o serviço possui um programa de manutenção preventiva para os equipamentos de radioterapia, definindo os procedimentos e a periodicidade das ações a serem realizadas;

- se o serviço possui um programa de manutenção preventiva para as fontes de radiação, com a definição de procedimentos e periodicidade das ações a serem realizadas;

- se existe profissional designado com nível de escolaridade superior, com registro ativo junto ao seu conselho de classe, quando couber, para exercer a função de responsável pela elaboração e implantação do Plano de Gerenciamento de cada Tecnologia utilizada na prestação de serviços de saúde;

- se o Plano de Gerenciamento de Tecnologias contempla: (i) Controle de equipamentos de saúde, (ii) Controle de medicamentos, (iii) Controle de produtos para saúde e (iv) Controle de saneantes;

- se a remoção e a colocação de fontes seladas em equipamentos de braquiterapia de alta taxa de dose são realizadas por empresa legalmente habilitada para essas atividades, pelo CONFEA ou CREA.

Não conformidades: Descrever as irregularidades identificadas e referenciar a legislação descumprida. Numerar as não conformidades para facilitar a localização das mesmas, de forma contínua e não por item avaliado. Exemplo: Se foram identificadas 20 não conformidades durante toda a inspeção, deverão ser registradas na sequência: 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente.

- PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS

Descrever:

- se o serviço possui prontuário para cada paciente tratado;

- se antes do início do tratamento são registradas as seguintes informações no prontuário do paciente: i) Identificação completa do paciente; ii) Histórico do paciente, incluindo tratamentos anteriores; iii) Achados dos exames físicos e complementares; iv) Diagnóstico histopatológico e estadiamento tumoral; v) Conduta; vi) Gravidez, confirmada ou suspeita; vii) Tratamento combinado com quimioterapia ou cirurgia; viii) Nome, especialidade e número do CRM do médico solicitante da radioterapia;

- se o serviço possui ficha de tratamento para cada paciente tratado;

- se a proposta de tratamento é registrada no prontuário do paciente;

- se a ficha de tratamento contem: assinatura do médico radioterapeuta responsável pelo paciente; nome e número de prontuário do paciente; prescrição escrita;

- se a ficha de tratamento para radiocirurgia estereotáxica contem: coordenadas do alvo, configuração dos colimadores, geometria de “gantry” e mesa, energia do(s) feixe(s) de radiação e dose total;

- se a ficha de tratamento para Teleterapia contem: dose total, dose por fração, o PTV, energias e os tipos de radiação, disposição dos campos e período total de tratamento;

- se a ficha de tratamento para radioterapia tridimensional inclui OAR e CTV;

- se a ficha de tratamento para braquiterapia de alta taxa de dose contem o PTV ou ponto de prescrição, número de inserções e a dose total;

- se a ficha de tratamento inclui o Plano de dose:  a dose prescrita no volume alvo, o fracionamento de dose e o tempo total de tratamento;

- se a ficha de tratamento contem descrição da região ou volume a ser tratado; tipo de irradiação, definição do irradiador, descrição e número dos campos de tratamento;  registro do procedimento de simulação para tratamento de lesões em profundidade; todos os parâmetros necessários para a dosimetria clínica e localização no aparelho de tratamento; registro de intercorrências; acessórios, resultados das revisões médicas;

- se o paciente recebe informações sobre a radioterapia proposta, seus possíveis efeitos colaterais e cuidados necessários;

- se é anexado ao prontuário o consentimento do paciente ou do seu responsável legal;

- se o exame de revisão médica é realizado semanalmente com a finalidade de acompanhar a evolução do tratamento e de prevenir ou para tratar possíveis toxicidades. A revisão médica pode ser realizada por um médico do serviço desde que supervisionada pelo radioterapeuta responsável pelo paciente.);

- se ao final do tratamento é realizada uma avaliação pelo radioterapeuta para verificar a aplicação total da dose prescrita;

- se possíveis efeitos colaterais identificados nessa avaliação são tratados e registrados na ficha de tratamento;

- se todo paciente tem seu tratamento diariamente registrado;

- se o serviço garante que nenhum paciente seja submetido a uma exposição com as fontes radioativas sem que seja prescrita ou aprovada por um médico especialista em radioterapia;

- se o médico radioterapeuta documenta a finalização do tratamento;

- se o paciente recebe informações sobre cuidados requeridos após o procedimento, quando necessário.

Não conformidades: Descrever as irregularidades identificadas e referenciar a legislação descumprida. Numerar as não conformidades para facilitar a localização das mesmas, de forma contínua e não por item avaliado. Exemplo: Se foram identificadas 20 não conformidades durante toda a inspeção, deverão ser registradas na sequência: 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente.

- SIMULAÇÃO PARA TRATAMENTO

Descrever:

- se todo tratamento de teleterapia é antecedido de simulação. A simulação pode, ou não, ser realizada em um simulador;

- se toda simulação que usa imagem radiológica é documentada;

- se os filmes de simulação contêm o nome do paciente, número do seu prontuário e data da realização da simulação;

- se na simulação, a imobilização é feita da mesma forma com a qual o paciente será tratado;

- se o equipamento usado para a simulação satisfaz os critérios de desempenho e segurança presentes na RDC n° 611/2022 (IN 93);

- se é utilizado algoritmo de cálculo validado;

- se todos os parâmetros de cálculo são comissionados e registrados;

- se todo cálculo é verificado até a terceira aplicação ou até a dose acumulada de 10% da dose total, o que ocorrer primeiro;

- se a ficha de tratamento contem os parâmetros de cálculo para todos os campos e as informações relacionadas ao tratamento;

- se todos os acessórios utilizados para o tratamento de um paciente e parâmetros programados no aparelho de tratamento são verificados;

- se para radioterapia conformada, é feito um filme de verificação no aparelho semanalmente;

- se para megavoltagem com fótons, a localização dos campos é registrada radiograficamente através de uma exposição feita no aparelho de tratamento;

- se o tempo ou unidade monitora é executada para cada campo de tratamento e a respectiva fração diária e dose acumulada no PTV são registrados na ficha do paciente, logo após a aplicação;

- se o serviço acompanha sistematicamente a vigência das autorizações individuais e institucionais;

- se o serviço de radioterapia possui em plenas condições de funcionamento, os seguintes equipamentos e insumos para Simuladores: i) Três fontes de laser com exatidão menor ou igual a 2mm e tamanho de linha menor ou igual a 2 mm no isocentro; ii) Bandeja para suporte de proteções; iii) Suportes e imobilizadores adequados ao tratamento realizado; iv) Mimetizadores de blocos de proteção; v) Filmes radiográficos e respectivos cassetes, quando o registro das imagens usar esse método; vi) Espessômetro com exatidão menor ou igual a 5mm e comprimento mínimo de 40cm;

- se o serviço de radioterapia possui, em plenas condições de funcionamento, dos seguintes equipamentos e insumos para Simulação com Tomógrafo: i) Três fontes de laser com exatidão menor ou igual a 2mm e tamanho de linha menor ou igual a 2mm no isocentro; ii) Suporte e imobilizadores adequados ao tratamento realizado; iii) Marcadores radiopacos; iv) Tampo plano para mesa.

Não conformidades: Descrever as irregularidades identificadas e referenciar a legislação descumprida. Numerar as não conformidades para facilitar a localização das mesmas, de forma contínua e não por item avaliado. Exemplo: Se foram identificadas 20 não conformidades durante toda a inspeção, deverão ser registradas na sequência: 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente.

- ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA

Descrever:

- se o serviço de radioterapia possui em local de fácil acesso de carro de emergência com os seguintes materiais e equipamentos: a) Esfigmomanômetro; b) Estetoscópio; c) Instrumentos de monitoração e desfibrilação cardíaca; d) Ventilador pulmonar manual - AMBU com reservatório; e) Medicamentos para atendimento de emergências; f) Ponto de oxigênio ou cilindro com carrinho; g) Aspirador portátil;

- se os medicamentos e produtos estão dentro do prazo de validade;

- se o serviço possui carro de emergência com os produtos, medicamentos e equipamentos para garantir o atendimento de emergência;

- se o serviço garante a continuidade do atendimento de emergência.

Não conformidades: Descrever as irregularidades identificadas e referenciar a legislação descumprida. Numerar as não conformidades para facilitar a localização das mesmas, de forma contínua e não por item avaliado. Exemplo: Se foram identificadas 20 não conformidades durante toda a inspeção, deverão ser registradas na sequência: 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente.

- EQUIPAMENTOS E PRODUTOS

Descrever:

- se o serviço de radioterapia dispõe de dois sistemas de medição de referência que possuem, individualmente: (i) câmara de ionização cilíndrica, aberta à atmosfera, à prova d’água e com volume nominal de 0,6 cm3;(ii) eletrômetro com mostrador digital de 4 dígitos, ou 1 % de resolução na leitura de corrente ou carga elétrica, com fonte elétrica para polarização da câmara de ionização reversível, positiva e negativa, e tensão variável com razão maior ou igual a 2; (iii) cabo de conexão da câmara de ionização ao eletrômetro;

- se o serviço de radioterapia possui um sistema de medição de acordo com os requisitos seguintes: (i) Para radioterapia de intensidade modulada do feixe: uma câmara de ionização cilíndrica aberta à atmosfera, à prova d’água e volume nominal menor do que 0,1 cm3 associada a um dos eletrômetros e um dispositivo de avaliação planar de dose com resolução mínima de 1 cm; (ii) Para radiocirurgia: uma câmara de ionização cilíndrica aberta à atmosfera, à prova d’água e volume nominal menor ou igual a 0,03 cm3 associada a um dos eletrômetros; (iii) Para terapia volumétrica modulada em arco: dispositivo de avaliação planar de dose adaptada à dosimetria rotacional ou matriz cilíndrica de detectores;

- se o serviço de radioterapia dispõe dos seguintes instrumentos de medição de grandezas de influência: i) barômetro do tipo aneróide com resolução mínima de 0,5 mmHg, ou digital com resolução mínima de 0,1 hPa; ii) termômetro com resolução mínima de 0,25ºC; iii) régua com resolução mínima de 0,5 mm; iv) nível de bolha ou digital;

- se o serviço de radioterapia dispõe dos seguintes acessórios para auxiliar a dosimetria de fontes de radiação: i) simulador para dosimetria compatível com os feixes de radiação e técnicas de tratamento; ii) alinhador de laser; iii) verificador de estabilidade e simetria do feixe compatível com os feixes de radiação e técnicas de tratamento, no caso de aceleradores lineares;

- se o serviço de radioterapia que realizar tratamento com braquiterapia de alta taxa de dose dispõe de um sistema de medição de referência constituído dos seguintes elementos: i) câmara de ionização tipo poço com suporte adequado à fonte de radiação do equipamento de braquiterapia de alta taxa de dose; ii) eletrômetro com mostrador digital de 4 (quatro) dígitos, ou 1 % de resolução na leitura de corrente ou carga elétrica, com fonte elétrica para polarização da câmara de ionização reversível, positiva e negativa, e tensão variável com razão maior ou igual a 2(dois); iii) cabo de conexão da câmara de ionização ao eletrômetro; iv) ser aferido com uma fonte de radiação imediatamente antes e após a realização de transporte para fora do Serviço de Radioterapia; v) ser armazenado em ambiente com condições controladas de temperatura e umidade relativa do ar, conforme recomendações do fabricante;

- se o serviço de radioterapia dispõe de um instrumento para monitoração de área cujas especificações do fabricante garantam sua adequação para os feixes de radiação utilizados: i) ser calibrado a cada dois anos, no intervalo de energia em que é utilizado, por um laboratório de metrologia credenciado pela Rede Brasileira de Calibração; ii) ser calibrado por um laboratório de metrologia acreditado pela Rede Brasileira de Calibração sempre que ocorrer conserto ou suspeita de funcionamento irregular; iii) ser armazenado em ambiente com condições controladas de temperatura e umidade relativa do ar, conforme recomendações do fabricante;

- se os aceleradores lineares que possuírem colimadores multilâminas possuem programa de computador (software) de registro e verificação.

Não conformidades: Descrever as irregularidades identificadas e referenciar a legislação descumprida. Numerar as não conformidades para facilitar a localização das mesmas, de forma contínua e não por item avaliado. Exemplo: Se foram identificadas 20 não conformidades durante toda a inspeção, deverão ser registradas na sequência: 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente.

- GARANTIA DA QUALIDADE

Descrever:

- se todas as intervenções realizadas nos equipamentos, tais como instalação, manutenção, troca de componentes, resultados das calibrações e dos testes de controle da qualidade dos parâmetros físicos e clínicos, bem como as ações corretivas adotadas, são mantidos em arquivo por toda vida útil do equipamento;

- se o serviço possui documentação da implementação das metodologias de Garantia da Qualidade;

- se os testes periódicos são realizados de acordo com as normas nacionais e recomendações internacionais vigentes;

- se os testes diários de verificação do fator de calibração para aceleradores lineares são realizados;

- se o teste de determinação mensal da dose absorvida na água em condições de referência é realizado;

- se o Programa de Garantia da Qualidade do acelerador linear e do sistema de planejamento contempla a realização de auditorias externas e independentes dos parâmetros físicos de tratamento e processos com frequência máxima de dois anos;

- se os feixes terapêuticos são calibrados regularmente utilizando protocolos nacionais ou, na falta destes, protocolos internacionais recomendados pela AIEA;

- se o dosímetro clínico (eletrômetro e câmara de ionização) e o monitor de área são calibrados periodicamente por laboratório de referência autorizado pelo Laboratório Nacional de Metrologia das Radiações Ionizantes, por delegação do INMETRO;

- se, para braquiterapia: o Programa de Garantia da Qualidade das fontes de radiação possui: (i) os testes diários de segurança para todas as fontes de radiação são realizados, (ii) o teste de determinação da taxa de kerma no ar, para fontes seladas de braquiterapia de alta taxa de dose, antes do uso de uma nova fonte de radiação é realizado, (iii) o Programa de Garantia da Qualidade da braquiterapia e do sistema de planejamento contempla a realização de auditorias externas e independentes dos parâmetros físicos de tratamento e processos com frequência máxima de dois anos;

- se o serviço possui registros dos testes de aceitação dos equipamentos de radioterapia;

- se o serviço possui registros do comissionamento dos equipamentos de radioterapia e sistemas de planejamento de tratamento;

- se os testes de controle de qualidade são apresentados em formato de relatório, contendo metodologia, referência bibliográfica, valores medidos, resultados, valores de referência e assinatura do titular do estabelecimento e do Responsável Técnico;

- se o serviço de radioterapia passa, a cada quatro anos, por um processo de avaliação externa da qualidade;

- se a avaliação externa da qualidade é realizada levando-se em conta, no mínimo, os seguintes indicadores: a) tempo médio do tratamento radioterápico; b) taxa de abandono do tratamento radioterápico; c) taxa de simulação no total de pacientes tratados; d) taxa de interrupção do tratamento radioterápico; e) taxa de adesão da equipe médica aos protocolos de tratamento estabelecidos no serviço; f) desvio da dose absoluta no ponto de referência.

Não conformidades: Descrever as irregularidades identificadas e referenciar a legislação descumprida. Numerar as não conformidades para facilitar a localização das mesmas, de forma contínua e não por item avaliado. Exemplo: Se foram identificadas 20 não conformidades durante toda a inspeção, deverão ser registradas na sequência: 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente.

- INFRAESTRUTURA

Descrever:

- onde são alocados os arquivos da documentação de proteção radiológica, os instrumentos de medição e o quadro para monitores individuais;

- se as salas de comando com painéis de controle de fontes de radiação são classificadas como áreas supervisionadas;

- se existem no Serviço de Radioterapia procedimentos e dispositivos de segurança para prevenir o acesso inadvertido de pessoas não autorizadas às áreas controladas e supervisionadas;

- se a sinalização luminosa está fora da sala, com luz vermelha indicando que o feixe de radiação está ligado ou que a fonte de radiação está exposta (no caso de braquiterapia), e que há luz verde indicando que o feixe encontra-se desligado, ou que a fonte de radiação está recolhida em sua blindagem;

- os dispositivos eletrônicos que possibilitam a observação dos pacientes em condições de tratamento a partir da sala de comando;

- o dispositivo que possibilite a comunicação oral com o paciente durante o tratamento a partir da sala de comando;

- o dispositivo identificado que possibilite a abertura da porta da sala de tratamento pelo lado interno da sala;

- os dispositivos que possibilitem a abertura da porta da sala, pelo lado externo, no caso de suspensão da energia elétrica;

- os dispositivos que possibilitem a iluminação interna da sala de tratamento em caso de suspensão da energia elétrica durante o tempo máximo necessário para retirada de pacientes da sala;

- se as salas de tratamento possuem sistemas de segurança com no mínimo, (i) os botões de emergência localizados no painel de controle e, internamente à sala, em sua entrada e, pelo menos, em uma das paredes próximas à fonte de radiação, (ii) intertravamentos nas portas das salas de tratamento que interrompam a irradiação quando as portas forem abertas;

- se a oficina para a confecção de blocos de proteção individual, moldes, máscaras de imobilização, filtros compensadores e demais dispositivos utilizados no tratamento dispõe de dispositivos de segurança próprios relativos a produtos tóxicos manipulados.

Não conformidades: Descrever as irregularidades identificadas e referenciar a legislação descumprida. Numerar as não conformidades para facilitar a localização das mesmas, de forma contínua e não por item avaliado. Exemplo: Se foram identificadas 20 não conformidades durante toda a inspeção, deverão ser registradas na sequência: 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente.

- GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE

Descrever:

- se o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS), de acordo com a RDC ANVISA nº 222/2018;

- se o PGRSS está implantado;

- se o serviço possui programas de capacitação desenvolvidos e implantados;

- se o serviço possui registros de capacitação dos funcionários para execução do plano de gerenciamento de resíduos;

- se o serviço apresentou cópia do contrato de prestação de serviços e das licenças ambientais dos serviços terceirizados para o transporte, tratamento e disposição final dos resíduos de serviços de saúde;

- se o serviço possui local apropriado e sinalizado, para armazenamento de resíduos (abrigo de resíduos) - quando couber;

- se o abrigo de resíduos é construído com piso, paredes e teto de material resistente, lavável e de fácil higienização, com aberturas para ventilação e com tela de proteção contra acesso de vetores;

- se o abrigo de resíduos possui ponto de iluminação artificial;

- se o abrigo é identificado conforme os Grupos de RSS armazenados;

- se o abrigo possui canaletas para o escoamento dos efluentes de lavagem, direcionadas para a rede de esgoto, com ralo sifonado com tampa;

- se o serviço apresentou documento comprobatório de operação de venda ou de doação dos RSS destinados à recuperação, à reciclagem, à compostagem e à logística reversa;

Não conformidades: Descrever as irregularidades identificadas e referenciar a legislação descumprida. Numerar as não conformidades para facilitar a localização das mesmas, de forma contínua e não por item avaliado. Exemplo: Se foram identificadas 20 não conformidades durante toda a inspeção, deverão ser registradas na sequência: 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente.

XXIV. CONCLUSÃO

Descrever  o resultado da inspeção sanitária, em consonância com o objetivo da mesma. Imprescindível que sejam apresentadas as seguintes informações:

●   se o estabelecimento possui condições técnicas e operacionais adequadas para início das atividades, no caso de inspeção para licenciamento inicial. Informar se o alvará foi liberado ou liberado com condicionantes;

● se o estabelecimento cumpre os requisitos da legislação vigente ou, nos casos de descumprimento, os prazos determinados para correção das não conformidades. Obs.: Estes prazos poderão estar descritos no corpo do relatório ou em um Termo de Notificação, porém é necessário que esta informação conste na conclusão do relatório;

- informar o local para encaminhamento dos registros das adequações;

●  nos casos de apuração de denúncia, deverá constar parecer quanto à procedência (total ou parcial) ou improcedência da mesma, conforme evidências identificadas durante inspeção;

●  se o estabelecimento cumpriu todas as exigências descritas em relatório de inspeção ou notificação emitida em decorrência de inspeção sanitária anterior;

●  informar quanto às medidas adotadas e os Termos/Autos lavrados (incluindo Termo de Coleta de Amostras, quando couber);

- informar se há necessidade de retorno da AS.

XXV. EQUIPE INSPETORA

Inserir o nome completo das autoridades sanitárias que participaram da inspeção e respectivo número de matrícula. Cada inspetor deve, obrigatoriamente, assinar no campo específico.

| Autoridade/ Fiscal Sanitário | Instituição | Matrícula | Assinatura |
| --- | --- | --- | --- |

XXVI. ANEXOS

Caso seja necessário anexar documentos ao relatório de inspeção, estes deverão vir descritos e identificados neste item.

XXVII. REGISTROS DE ENTREGA DO RELATÓRIO, TERMOS E AUTOS

Termos e autos entregues: ____________________________________________________________

Recebido em: ____/____/______

Responsável Legal ou Técnico: ________________________________________________________

Documento de identificação: ___________________________________________________________

Assinatura: _________________________________________________________________________